检验设备清单及采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高容量分子杂交仪 | 1 | 台 | 一、设备的功能要求： 1.精准控温：可根据实验需求（如预杂交、杂交、洗膜等步骤）设定并维持特定温度（通常室温至99℃），控温精度高（一般±0.5℃），保证杂交反应特异性。 2.均匀反应环境：通过内置风扇或旋转机构，使箱内温度均匀分布，避免局部温度差异导致的杂交效率不均，同时部分型号支持振荡功能，促进探针与靶核酸接触。 3.适配多种实验：可兼容Southern blot（DNA印迹）、Northern blot（RNA印迹）、原位杂交、PCR产物杂交等多种分子杂交实验，满足不同样本（如膜类、载玻片）的反应需求。 4.稳定保护样本：部分型号具备湿度控制或防蒸发设计，防止杂交液干涸，保护样本活性，确保反应顺利完成 |
| 2 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 台 | 一、设备的功能要求： 1.类型气套式加热系统，加热迅速，温度.湿度恢复速度快 2. 公称容积（L） 150 左右 3. 温度控制精度（℃）：±0.1℃，带独立传感器的超温保护装置 4. 90℃湿热灭菌系统，灭菌*，有效地清除细菌、霉菌、真菌孢子和支原体，并提供第三方检测报告 5.CO2浓度传感器具有"AUTO-START"自动启动功能，自动校准，保证CO2浓度的高精确性 |
| 3 | 干式恒温仪 | 2 | 台 | 一、设备功能与技术指标： 1. 控温范围：室温+5℃~100℃ 2.控温精度：±0.3℃以内 3.温度均匀性：≤0.5℃ 4.模块内温度均一性@37℃：±0.2℃ 5. 升温速度：20℃升至100℃≤20分钟 6. 定时范围：0~99小时59分钟 7. 模块类型：标配两块模块（分别可独立控制）兼容0.2mL/0.5mL PCR管、1.5mL/2.0mL离心管及96孔板 8.安全功能：超温保护、断电记忆、防干烧、报警提示 9. 温度偏差校准功能，升温速率快 |