供应室设备清单及采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物培养仪 | 1 | 台 | 一、设备的功能要求： 1.培养时间≤30小时 培养温度60℃，适用于低温等离子灭菌菌管培养 2.可打印培养结果 10个以上培养孔，可同时进行多条指示剂培养。 二、功能的技术指标及其他技术参数 1.使用光谱分析法 ,通过快速生物指示剂中带有特殊酶芽孢的荧光反应情况进行快速判定芽孢是否存活。 2.用于包括过氧化氢等离子体灭菌设备在内的高低温灭菌器处理结果的快速监测，能够准确的在20分钟（高温蒸汽）和30分钟（过氧化氢）判读出生物监测结果。 3.指示物自含式设计:大大降低了交叉感染的风险,避免了假阳性结果,提高了监测的准确性。 4.双培养温度系统：支持37°C和60°C培养，支持同时选择两种不同的程序来培养 5.12个培养孔+ 1个蛋白质残留测试笔培养孔。 6.智能识别:有效地识别大部份非指示剂物品。对有效的指示剂识别后自动进入培养状态,无需手动确认。 7.智能预警: 设备三侧具备氛围提示指示灯，进行实时自测和故障安全防护，可对故障、培养结果进行相对应的声光提示， 8.智能查询: 可通过配套监控软件查看培养的历史记录,也可通过IE浏览器浏览当前培养状态及历史记录，将当前培养结果及历史记录以报表形式打印出来。 9.智能人性化设计:培养操作简单,夹破装置及防尘装置便捷合理,可实时查询、监控培养过程。 10.设备可实现追溯信息的录入。可以通过个人电脑和智能手机应用远程显示每个指示剂的判读状态；支持通过同一个追溯软件连接多个培养阅读器。 11.与医院目前使用过氧化氢低温等离子灭菌生物指示剂兼容。 12.质保期≥5年 13.若设备数据需要采集到医院业务系统，并出具报告单，则设备与医院业务系统对接产生的软硬件接口费用由设备中标商承担，采购方无需支付费用 |
| 2 | 塑封卷料切割机 | 1 | 台 | 一、设备的功能要求： 适用于各种纸塑卷袋、特卫强卷袋、立体卷袋切割 二、功能的技术指标及其他技术参数： 1.304不锈钢架； 2. 铝合金导轨、铝合金刀头、新型切割结构； 3.单手操作、双向切割，带割纸定位、高锰钢刀片； 4.规格：大于900×300×100mm、 |
| 3 | 医用封口机 | 1 | 台 | 一、设备的功能要求 适用纸塑袋和特卫强包装袋连续封口和日期、炉号、炉次等打印。 二、功能的技术指标及其他技术参数： 1.封口速度10m/min；封口打印自动检测。 2.封边宽度≥6mm；封口强度符合YY/T 0698.5-2009的要求； 3.封口留边0~35mm可调； 4.电源：220V 50Hz 5.有封口效果检测功能 |
| 4 | 蒸汽清洗机 | 1 | 台 | 一、设备的功能要求： 1.自带蒸汽、蒸汽压力安全 2.压力仓容积≥3L 3.持续提供蒸汽 4.手持式操作手柄，轻巧，操作方便。 5.手柄活动管≥1.5米 二、功能的技术指标及其他技术参数： 1.蒸汽压力≥8bar 2.压力仓容积≥3L 3.蒸汽出口最高温度160℃ 4.转换接头8个以上 5.输汽管道隔热效果好，安全 6.手持喷枪有放气按键，隔热、绝缘 7.有自动保护，防干烧，防超压。 |